仪器使用概述：

1、带电电缆识别仪接线方法分为直连法和耦合法：

A、直连法只适用于不带电电缆的识别，

B、耦合法带电不带电都可以进行识别
2、直连法：将待识别的电缆接地线断开，将仪器信号电流输出线（红夹子）

接任一好相，该相另一端接大地。信号电流回流线（黑夹子）接大地。
3、识别方法：首先判断相位，以表头指针的初始摆幅为准，让电流顺着接  收钳指示的方向流过。如果是待识别的电缆，那么表头指针的初始摆动方向应该是向右。在相位判断过程中，如果出现多条电缆同相位的情况可以进行幅度对比，调整接收器灵敏度旋钮到合适位置，对幅度进行对比，幅度最大的就是待识别电缆。
4、电缆识别仪耦合法：使待识别电缆两端与大地相连（通过芯线、屏蔽或者铠都可），构成闭合回路。调整接收器灵敏度旋钮到合适位置，对幅度进行对比，幅度最大的就是待识别电缆。

5、应以相位判断为主，表针摆幅幅度为辅的判断方法。
6、识别仪主机输出红色插座（夹子）应连接至待识别电缆的好相或绝缘值 相对高的一相，而待识别电缆的终端对应该相也必须可靠接大地。
7、接线时注意，必须通过大地构成回路。
带电电缆识别使用说明

（带电电缆识别接线）（图1）

6.1.打开识别仪电源开关。

6.2.  将和识别仪电源相连的发射钳卡在待识别带电电缆的合适位置

6.3.  按下测试按键。

6.4.  将带电识别仪接收机与接收钳相连。

6.5.  将接收钳卡在待测电缆上。

6.6.  打开带电接收机电源开关，将接收机灵敏度调至合适位置（由小到大逐步调整，防止打表），调整表头零位。这时只有加信号的带电电缆上

能接收到信号，且信号摆动频率和识别仪电源输出切换频率相一致。

6.7   在强干扰情况下，先将灵敏度电位器调至最低（向左旋转），调零要与调节灵敏度同时反复进行，在实际使用中甚至要先将指针调向“0”位左边一些，反复调节“调零”、“灵敏度”两个电位器逐步逼近指针最大摆幅。对幅度进行对比，幅度最大的就是待识别电缆。

不带电电缆识别使用说明

电缆识别仪信号发生器由交流/直流电源供电，它对已断电的、要识别的电缆加上固定周期单极性的直流脉冲。

接线方法1、将该电缆近端铠装与大地断开，将本测试仪输出线红夹子夹在待测电缆芯线上，将本测试仪输出线黑夹子夹在接地点或地钉上，该电缆对应芯线在远端与接地点或地钉相连。

接线方法2、如果是一根短电缆（只有电缆两端铠装接地，中间没有接地点），将该电缆近端铠装与大地断开，将本测试仪输出线红夹子夹在待测电缆铠装上，将本测试仪输出线黑夹子夹在接地点或地钉上，必须保证远端电缆铠装可靠接地。

7.1  打开识别仪电源开关。

7.2  将识别仪电源用专用线接在待识别电缆的芯线及接地点或地钉上。

7.3  按下测试按键。

7.4  将识别仪接收机与接收钳相连。

7.5  注意接收钳箭头方向为电流流入方向（正方向），否则表针摆动与以上说明正好相反。

7.6  将接收钳卡在待测电缆上。

7.7  将接收机灵敏度调至合适位置，

7.8  这时手持接收机既可看到摆动信号。

识别仪接线图如图所示

识别仪

（识别仪接线图）

发射机与接收机开始正常工作后，传感器线圈中感应的电压在手持接收机显示出来，指针摆动方向即是电流方向，只有电流流出的这根电缆指针向右偏并且摆幅较大，这根就是要找的电缆。所有其它电缆只流过返回电流，指针向左偏并且摆幅较小。